Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla WT-LD GDDKiA O/Szczecin, WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz, WT-LD GDDKiA O/Wrocław w podziale na 9 zadań:

Część 1 (Zadanie 1) Suszarka laboratoryjna o pojemności 200-250 litrów wraz z wyposażeniem – 4 szt., po 1 szt. dla WT-LD GDDKiA O/Szczecin i WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz oraz 2 szt. dla WT-LD GDDKiA O/Wrocław.

Część 2 (Zadanie 2) Suszarka laboratoryjna o pojemności 400-450 litrów wraz z wyposażeniem – 3 szt., po 1 szt. dla WT-LD GDDKiA O/Szczecin, 2 szt. dla WT-LD GDDKiA O/Wrocław.

Część 3 (Zadanie 3) Urządzenie do wykonywania testów TSRST, UTST, RT, TCT oraz UCTST – 1 szt. dla WT-LD O/Szczecin.

Część 4 (Zadanie 4) Automatyczna komora do badania mrozoodporności – 1 szt. dla WT-LD O/Szczecin.

Część 5 (Zadanie 5) Lekka sonda dynamiczna DPL (SD-10) wraz z osprzętem do badań dynamicznych – 1 szt. dla WT-LD O/Szczecin.

Część 6 (Zadanie 6) Piec do określania zawartości asfaltu metodą wypalania wraz z wyposażeniem – 1 szt. dla WT-LD O/Szczecin.

Część 7 (Zadanie 7) Wkładka do badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera – 1 szt. dla WT-LD O/Szczecin.

Część 8 (Zadanie 8) Waga laboratoryjna o zakresie ważenia do 25 kg – 1 szt. dla 
WT-LD O/Szczecin.

Część 9 (Zadanie 9) Stożek do penetrometru – 1 szt. dla WT-LD O/Szczecin.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem przedmiotu zamówienia podanym w OPZ pkt 1.

- Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i spełniać podane w opisie parametry techniczne (minimalne).

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach lepszych od minimalnych.

- Termin realizacji zamówienia:

Część 1 – w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy,

Część 2 – w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy,

Część 3 – w terminie nie dłuższym niż do dnia 7 grudnia 2018 r.,

Część 4 – w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy,

Część 5 – w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia podpisania umowy,

Część 6 – w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy,

Część 7 – w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia podpisania umowy,

Część 8 – w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia podpisania umowy,

Część 9 – w terminie nie dłuższym niż 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Fabrycznie nowe urządzenia objęte zamówieniem w ilościach wskazanych w pkt. 1, Wykonawca dostarczy do niżej wskazanych lokalizacji:

- Część 1(Zadanie 1) 	Suszarka laboratoryjna o pojemności 200-250 litrów wraz z wyposażeniem

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

ul. Wiosenna 8

72-002 Skarbimierzyce

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

ul. Nowotoruńska 31

85-839 Bydgoszcz,

GDDKiA Oddział we Wrocławiu

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

ul. Drogowców 2, Mokronos Dolny

55-080 Kąty Wrocławskie

- Część 2 (Zadanie 2)	Suszarka laboratoryjna o pojemności 400-450 litrów wraz z wyposażeniem

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

ul. Wiosenna 8

72-002 Skarbimierzyce

GDDKiA Oddział we Wrocławiu

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

ul. Drogowców 2, Mokronos Dolny

55-080 Kąty Wrocławskie

3)

Część 3 (Zadanie 3) Urządzenie do wykonywania testów TSRST, UTST, RT, TCT oraz UCTST

Część 4 (Zadanie 4) Automatyczna komora do badania mrozoodporności

Część 5 (Zadanie 5) Lekka sonda dynamiczna DPL (SD-10) wraz z osprzętem do badań dynamicznych

Część 6 (Zadanie 6) Piec do określania zawartości asfaltu metodą wypalania wraz z wyposażeniem

Część 7 (Zadanie 7) Wkładka do badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera

Część 8 (Zadanie 8) Waga laboratoryjna o zakresie ważenia do 25 kg

Część 9 (Zadanie 9) Stożek do penetrometru

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

ul. Wiosenna 8

72-002 Skarbimierzyce

- Na dostarczone urządzenia, Wykonawca udzieli gwarancji minimum 12 miesięcy.

- Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym awarii w miejscu użytkowania sprzętu, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego może odbywać się za zgodą Zamawiającego po uprzednim sporządzeniu przez Wykonawcę stosowanego protokołu przekazania sprzętu.

- W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę wadliwego elementu na część oryginalną. Wymiana na część nieoryginalną (równoważny zamiennik) możliwa jest po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego.

- Po każdej naprawie, Wykonawca sporządzi protokół odbioru sprzętu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji, na wymienione podzespoły na okres 12 miesięcy.

- Jeśli utrzymanie gwarancji wymaga wykonywania okresowych czynności serwisowych to Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 wykona wymagane czynności serwisowe w całym okresie gwarancji.

- W przypadku naprawy urządzenia, w zakresie elementów wzorcowanych, Zamawiający wymaga ponownego wzorcowania urządzenia w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

- W przypadku niedochowania terminów określonych w ppkt. 1, Zamawiający bez dodatkowego wezwania ma prawo dokonać naprawy (również przez osobę trzecią) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca sporządzi protokół odbioru dostawy, stanowiący załącznik do faktury. Protokół musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również koszty towarzyszące wykonaniu, np. koszty dojazdu, wzorcowania, transportu sprzętu itp.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę na koszt Wykonawcy urządzeń do lokalizacji wskazanych w pkt 6 niniejszego OPZ,

- uruchomienie urządzenia będącego przedmiotem zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- przeszkolenie i instruktaż osób przewidzianych do obsługi urządzenia.

- Wymaganie w zakresie świadectw wzorcowania:

Ilekroć w opisach mowa jest o „Świadectwie wzorcowania”, należy przez to rozumieć dokument wystawiony przez krajowe instytucje metrologiczne (NMI), instytucje desygnowane (DI) będące depozytariuszem wzorców państwowych lub jednostki akredytującej innego kraju, będącej sygnatariuszem porozumienia dotyczącego wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania EA MLA lub ILAC MRA.

Część 1 (Zadanie 1)

Suszarka laboratoryjna o pojemności 200-250 litrów wraz z wyposażeniem

Warunki techniczne dla suszarki laboratoryjnej o pojemności 200-250 litrów wraz z wyposażeniem – 4 szt.:

- pojemność 200 - 250 litrów, z wymuszonym przez wentylator obiegiem powietrza i otworami wentylacyjnymi,

- elektroniczne termostatowanie w zakresach temperatur od +5 oC powyżej temperatury otoczenia do +300oC z dokładnością ± 5oC,

- wewnętrzne powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- zewnętrzne powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej,

- półki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- drzwi suszarki pełne dwuskrzydłowe

- wewnątrz suszarki co najmniej 3 półek, z możliwością regulacji położenia, dopuszczalne obciążenie każdej półki co najmniej 30 kg,

- zewnętrzna szerokość suszarki nie może przekraczać 82 cm,

- sterowanie pracą suszarki wieloprocesorowe z min. 3-ma nastawialnymi programami,

- suszarka powinna być wyposażona w wyświetlacz cyfrowy temperatury, elektroniczną regulację temperatury z możliwością regulacji co  0,1ºC, programator czasowy od 1 minuty do 999 h, zegar czasu rzeczywistego,

- otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika

- zasilanie z sieci prądu zmiennego o napięciu 240V, 50Hz, wtyczka pasująca do polskich gniazdek

- świadectwo wzorcowania suszarki wystawione przez akredytowane laboratorium wzorcujące, potwierdzające jej wzorcowanie w temperaturze w +110oC i w +145oC w 9 punktach zgodnie z zasadami normy PN EN 932-5,

- sygnalizator dźwiękowy lub optyczny przekroczenia zadanej temperatury,

- interfejs cyfrowy,

- certyfikat CE,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

Część 2 (Zadanie 2)

Suszarka laboratoryjna o pojemności 400-450 litrów wraz z wyposażeniem

Warunki techniczne dla suszarki laboratoryjnej o pojemności 400-450 litrów wraz z wyposażeniem – 3 szt.:

- pojemność 400 - 450 litrów, z wymuszonym przez wentylator obiegiem powietrza i otworami wentylacyjnymi,

- elektroniczne termostatowanie w zakresach temperatur od +5 oC powyżej temperatury otoczenia do +300oC z dokładnością ± 5oC,

- wewnętrzne powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- zewnętrzne powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej,

- półki wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- drzwi suszarki pełne dwuskrzydłowe

- wewnątrz suszarki co najmniej 5 półek, z możliwością regulacji położenia, dopuszczalne obciążenie każdej półki co najmniej 30 kg,

- zewnętrzna szerokość suszarki nie może przekraczać 115 cm,

- sterowanie pracą suszarki wieloprocesorowe z min. 3-ma nastawialnymi programami,

- suszarka powinna być wyposażona w wyświetlacz cyfrowy temperatury, elektroniczną regulację temperatury z możliwością regulacji co  0,1ºC, programator czasowy od 1 minuty do 999 h, zegar czasu rzeczywistego,

- otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika

- zasilanie z sieci prądu zmiennego o napięciu 400V, 50Hz, wtyczka pasująca do polskich gniazdek

- świadectwo wzorcowania suszarki wystawione przez akredytowane laboratorium wzorcujące, potwierdzające jej wzorcowanie w temperaturze w +110oC i w +145oC w 9 punktach zgodnie z zasadami normy PN EN 932-5,

- sygnalizator dźwiękowy lub optyczny przekroczenia zadanej temperatury,

- interfejs cyfrowy,

- certyfikat CE,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

Część 3 (Zadanie 3)

Urządzenie do wykonywania testów TSRST, UTST, RT, TCT oraz UCTST wraz z wyposażeniem

Warunki techniczne dla urządzenia do wykonywania testów TSRST, UTST, RT, TCT oraz UCTST wraz z wyposażeniem – 1 szt.:

- Urządzenie musi być zgodne z PN-EN 12697-46

- Urządzenie musi umożliwiać wykonywanie testów TSRST, UTST, RT, TCT

- Urządzenie musi być dostarczone z min. z 2 stanowiskami posiadającymi napęd elektromechaniczny

- Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe stanowisko pomiarowe

- Wymogi dotyczące stanowiska z napędem elektromechanicznym

  - Sztywna 2 kolumnowa konstrukcja

  - Prześwit pionowy co najmniej 280 mm (pomiędzy płytami), prześwit poziomy co najmniej 220 mm

  - Nośność min 25 kN statycznie. Siła generowana poprzez siłownik elektromechaniczny

  - Skok co najmniej +/- 50 mm (łącznie 100 mm)

  - Wbudowany wewnętrzny czujnik LVDT

  - Głowica siły o zakresie co najmniej +/- 30 kN, klasa 0,5

  - 2 czujniki LVDT oraz pręty z invaru do monitorowania odkształcenia próbki

  - 1 sonda temperaturowa, montowana do próbki, do monitorowania temperatury próbki

- Urządzenie musi posiadać komorę klimatyczną o zakresie pracy -40oC do +40oC zdolną utrzymać tempo chłodzenia 10oC w całym zakresie bez wspomagania ciekłym azotem

- Komora klimatyczna musi być sterowana z poziomu programu PC oraz z poziomu własnego sterownika oraz posiadać sterujący czujnik temperatury na elastycznym przewodzie, dzięki czemu można go umieścić blisko badanych próbek

- Urządzenie musi posiadać wbudowaną jednostkę rejestrującą dane oraz sterującą siłownikami

  - Sterowanie min 3 osiami jednocześnie w trybie sprzężenie zwrotnego z częstotliwością min 2.5 kHz

  - Algorytm PID programowalny z poziomu komputera oraz algorytm adaptacyjnego poziomu kontroli, który sam optymalizuje parametry PID

  - Tryb pracy w funkcji siły, pozycji oraz naprężenia

  - Jednoczesne zbieranie danych z co najmniej 16 kanałów

  - Tempo próbkowania dla każdego kanału co najmniej 192 kHz

  - Możliwość 64 x uśredniania próbkowania danych

  - Co najmniej 20 bitowa rozdzielczość kanałów wejściowych

  - Standaryzacja kanałów do czujników +/- 10 V

  - Komunikacja z PC po USB oraz Ethernet

- Urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie PC służące do nadzorowania przebiegu testu oraz rejestracji danych

  - Oprogramowanie musi pracować w środowisku Windows 7, Windows 8, Windows 10

  - Oprogramowanie musi umożliwiać komunikację po USB oraz Ethernet

  - Oprogramowanie musi mieć przygotowane procedury badawcze TSRST, UTST, RT, TCT wg EN 12697-46

  - Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia całkowicie własnych procedur badawczych z możliwością wyboru rodzaju obciążenia, rejestrowanych kanałów oraz wykonywanych obliczeń

  - Urządzenie musi posiadać możliwość klonowania istniejących procedur badawczych lub modyfikowania istniejących procedur badawczych, np. modyfikowanie sposobu obciążenia, formuł użytych do obliczeń, kanałów wejściowych, itd.

  - Oprogramowanie w języku polskim. Oprogramowanie musi mieć wbudowany tłumacz, który umożliwia modyfikację standardowego tłumaczenia wg własnych potrzeb

  - Oprogramowanie musi komunikować się z komorą klimatyczną. Musi odczytywać aktualną temperaturę oraz umożliwiać zadanie temperatury oraz tempa chłodzenia. Oprogramowanie musi automatycznie uruchamiać start chłodzenia w komorze w momencie rozpoczęcia badania.

  - Możliwość eksportowania danych do programu MS Excel

  - Oprogramowanie musi posiadać możliwość wysyłania raportów o stanie testu poprzez pocztę e-mail

- Urządzenie musi posiadać komputer PC o parametrach procesor Intel I5 3 Ghz, 8 GB RAM, Dysk 500 GB SSD, Ekran 22”, Microsoft Windows 8 oraz Microsoft Office 2013

- Urządzenie musi posiadać zestaw do klejenia próbek + 2 kleje + 4 dodatkowe płyty do próbek (łącznie dostarczonych musi być 8 płyt do próbek)

- certyfikat CE,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

Część 4 (Zadanie 4)

Automatyczna komora do badania mrozoodporności wraz z wyposażeniem

Automatyczna komora do badania mrozoodporności (1 szt.) musi zapewniać wykonanie badań mrozoodporności zgodnie z następującymi normami:

  - PN-EN 1367-1; PN-EN 1367-6

  - PN-EN 1338, PN-EN 1339,PN-EN 1340

  - PN-EN 1348

  - PN-88/B-06250

  - Możliwość stworzenia własnych procedur testowych

- Parametry dotyczące komory roboczej

  - Wymiary komory roboczej w zakresie: szerokość x długość x wysokość: 930 - 1000 x 930 – 1000 x 550 – 650 mm.

  - Bezstopniowa regulacja poziomu lustra wody w zakresie nie mniejszym niż 70 – 520 mm od spodu próbek

  - Minimalna ładowność 400 kg.

  - Komora musi posiadać możliwość ułożenia próbek w trzech poziomach (dodatkowe 2 poziomy półek)

  - W komorze roboczej wszystkie elementy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej

- Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia 1800 mm szerokość; 2100 mm długość; 1800 mm wysokość

- Wszystkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne muszą być wykonane z materiału nierdzewnego

- Pompa cyrkulacyjna zapewniająca stały przepływ wody w zbiorniku badawczym

- Zamrażarka musi umożliwiać prowadzenie procesu rozmrażania w wodzie oraz w powietrzu (wymagany układ grzewczy w komorze).

- Zamrażarka musi posiadać elektroniczny programator:

  - Programator musi być integralnym urządzeniem, wbudowanym w komorę i posiadający własny czytelny kolorowy wyświetlacz o rozmiarze minimum 5” w języku polskim pokazujący temperaturę aktualną i zadaną w komorze, nazwę wykonywanego programu. Wyświetlaczem programatora nie może być komputer PC, ze względu na fakt, że ciągłe włączanie i wyłączanie komputera w celu sprawdzenia parametrów jest nie ergonomiczne.

  - Programator musi mieć zaprogramowane już gotowe procedury testowe wg norm PN-EN 1367, PN-EN 1338, PN-CEN-TS 12390-9, PN-88/B-06250, PN-EN 1348.Programator musi mieć możliwość programowania własnych procedur, jak i edytowania już gotowych programów. Programator musi mieć możliwość graficznej prezentacji zaprogramowanych cykli na ekranie programatora.

  - Programator musi automatycznie przeprowadzać cały cykl testowy.

  - Programator musi posiadać dwa niezależne liczniki cykli. Licznik cykli musi umożliwiać zliczanie wykonanych cykli oraz programowanie ilości cykli, które komora ma wykonać. Niezależnie od tego, w celach konserwacyjno-serwisowych, programator musi oddzielnie zliczać i sumować wszystkie cykle, które urządzenie wykonało od pierwszego uruchomienia.

  - Komora oraz liczniki cykli muszą być „odporne” na zanik prądu (zanik prądu nie może skutkować nadliczaniem ani utratą cykli, a komora musi kontynuować pracę dalej od momentu przerwania).

  - Programator musi pokazywać sygnały alarmowe takie jak niski poziom wody w zbiorniku buforowym, pozostawione otwarte drzwi komory, uszkodzony czujnik temperatury.

- Zamrażarka musi posiadać niezależny, wbudowany rejestrator stanów i temperatury komory zintegrowany z programatorem

  - Urządzenie musi posiada własny kolory wyświetlacz TFT min. 5,0” umożliwiający szybką analizę danych i prezentację danych w formie wykresu lub tekstowej

  - Interfejs rejestratora w języku polskim

  - Urządzenie musi być sprzęgnięte z programatorem komory

  - Urządzenie musi rejestrować przebieg temperatury rzeczywistej (mierzonej sondą sterującą przez programator) i zadanej (przez programator) w komorze

  - Urządzenie musi posiadać dodatkowych 6 sond rejestrujących temperaturę w komorze (woda/powietrze/solanka) – łącznie 6 mierzonych temperatur

  - Urządzenie musi rejestrować licznik cykli wykonanych i zadanych w programatorze komory

  - Urządzenie musi rejestrować wszystkie stany alarmowe w komorze (niski poziom wody, otworzone drzwi komory, zadziałanie zabezpieczeń przed przegrzaniem, itd)

  - Urządzenie musi mieć możliwość transferu danych przez kabel USB, Pen Drive lub Karte Compact Flash

  - Urządzenie musi umożliwiać monitorowanie stanu pracy komory (temperatura, cykl, stany alarmowe) przez Internet

  - Urządzeniem tym nie może być komputer PC, ze względu na otwarte środowisko pracy Windows (brak odpowiedniej stabilności)

- Zamrażarka powinna pracować w zakresie temperatur -25oC do +25oC. Maksymalny czas przejścia z temperatury +18oC do -18oC, przy pełnym obciążeniu komory powinien wynosić maksymalnie 2 godziny.

- Urządzenie powinno zapewniać utrzymanie temperatury w zakresie:

  - +/- 2oC w przypadku pomiaru temperatury w powietrzu

  - W przypadku pomiaru temperatury w próbce w zakresie określonym w normie

- Woda w urządzeniu musi pracować w obiegu zamkniętym. Buforowy zbiornik wody musi zapewniać odpowiednią ilość wody do wykonywania testów nawet przy minimalnym załadowaniu komory. Zbiornik wody musi posiadać sygnalizację zbyt niskiego poziomu wody w zbiorniku. Zbiornik wody musi być tak skonstruowany aby stanowił wygodny podest, z którego można umieszczać lub wyjmować próbki z komory roboczej.

- Rama dokoła pokrywy komory roboczej musi być podgrzewana w trakcie cyklu mrożenia zapobiegając szronieniu i przymarzaniu uszczelki.

- W ścianie komory musi znajdować się przepust umożliwiający wprowadzenie zewnętrznej sondy temperaturowej do środka komory

- Parownik komory musi posiadać 2 wentylatory do obiegu powietrza. Dodatkowo, w pokrywie komory muszą znajdować się dodatkowe 2 wentylatory poprawiający jednorodność temperatury. Tak, więc w sumie, w komorze muszą być minimum 4 wentylatory.

- Urządzenie powinno być zasilane 3 fazy, 400V, 50 Hz oraz wtyczka pasująca do polskich gniazdek. Urządzenie musi posiadać zabezpieczenie przed zanikiem fazy.

- certyfikat CE,

- Instrukcja obsługi w języku polskim,

- Deklaracja producenta o spełnieniu przez urządzenie wymagań wynikających z norm przedmiotowych,

- Wzorcowanie komory do badania mrozoodporności, wraz z rozkładem temperatur w trakcie wykonywania pełnego cyklu badania, przez akredytowane laboratorium wzorcujące, potwierdzone świadectwem wzorcowania.

| Ilość punktów pomiarowych | Rozkład temperatur podczas pełnego cyklu badania wg. | Temperatury wzorcowania |
| --- | --- | --- |
| 9 | PN-88/B-06250 | -18 °C, 0 °C, 18 °C pomiar pomiędzy próbkami |
| 9 | PN-EN 1367-1 | -17,5 °C, 0 °C, 20 °C pomiar w próbce w wodzie dla próbki 2 kg |
| 9 | PN-EN 1367-6 | -17,5 °C, -1 °C, 20 °C pomiar w próbce w roztworze 1% NaCl dla próbki 2 kg |
| 9 | PN-EN 1338 | -18 °C, 0 °C, 20 °C pomiar w próbce w roztworze 3% NaCl dla próbki |

miejsce wzorcowania:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

ul. Wiosenna 8

72-002 Skarbimierzyce

Część 5 (Zadanie 5)

Lekka sonda dynamiczna DPL (SD-10) wraz z osprzętem do badań dynamicznych

Warunki techniczne dla lekkiej sondy dynamicznej DPL (SD-10) wraz z osprzętem do badań dynamicznych – 1 szt.:

- masa młota ( obciążnika) - 10 kg ± 0,1,

- wysokość spadania młota (obciążnika) – 500 mm ± 10,

- maksymalna masa kowadła ( łącznie z prowadnicą) – 6 kg,

- liczba uderzeń regulowana – od 15-60 uderzeń/min,

- podłączenie do sprężarki,

- wąż połączeniowy do sprężarki o długości 2 m z szybkozłączką,

- uchwyt (kierownica ),

- agregat sprężarkowy z silnikiem spalinowym o ciężarze całkowitym do 25 kg, chłodzony powietrzem, wbudowany w ramę nośną z uchwytem,

- zestaw kluczy płaskich do skręcania i rozkręcania żerdzi,

- szczotka do czyszczenia gwintów,

- żerdź o średnicy 22 mm , długości 1 m – szt. 10,

- stożek do sondy DPL (SD-10),

- wyciąg dźwigniowy szczękowy do żerdzi Ø 22 mm o udźwigu 2000 kg,

- licznik uderzeń z wężem pozwalający na automatyczne zliczanie ilości uderzeń obciążnika sondy na każde 10 cm sondowania,

- oprogramowanie w języku polskim do archiwizacji i analizy wyników sondowań dynamicznych,

- szybkie i wygodne kreowanie profesjonalnych protokołów z przeprowadzanych sondowań

- możliwość tworzenia profilu gruntowego

- ręczne wprowadzanie liczby uderzeń N oraz możliwość korekty

- graficzna prezentacja wyników sondowania

- automatyczne obliczanie stopnia zagęszczenia gruntu – ID oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu – IS

- 4 metody obliczeniowe:

- wg normy PN-B-04452

- wg normy EN ISO 22476-2 (Eurokod 7)

- wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego

- wg współczynników obliczeniowych Użytkownika

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- deklaracja zgodności z normą PN-B-04452 oraz EN ISO 22476-2 ( Eurokod 7),

Część 6 (Zadanie 6)

Piec do określania zawartości asfaltu metodą wypalania wraz z wyposażeniem

Warunki techniczne dla pieca do określania zawartości asfaltu metodą wypalania wraz z wyposażeniem – 1 szt.:

- Urządzenie musi być zgodne z normą PN-EN 12697-39,

- Min. zakres temperatur pracy 200 – 600 ˚C,

- Min. wymiary wew. komory spalania 345 x 345 x 345 mm,

- Urządzenie musi umożliwiać spalanie próbki o masie co najmniej 4000 g,

- Urządzenie musi posiadać wbudowany automatyczny system wagowy z dokładnością 0,1g

- Wbudowana drukarka

- Minimalne dodatkowe wyposażenie:

- 4 kosze,

- 2 tacki,

- Uchwyt,

- Rękawice,

- Kratka do chłodzenia,

- Płyta izolacyjna,

- Maska ochronna,

- 4 rolki taśmy do drukarki,

- certyfikat CE,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- świadectwo wzorcowania pieca w temperaturze 110 0C i 540 0C oraz wbudowanej wagi

Część 7 (Zadanie 7)

Wkładka do badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera

Warunki techniczne dla wkładki do badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera:

- umożliwić wykonanie badania na próbkach cylindrycznych o średnicy zew 150 mm oraz 100 mm,

- wkładka musi być kompatybilna z uniwersalną prasą Controls użytkowaną w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowe

Część 8 (Zadanie 8)

Waga laboratoryjna o zakresie ważenia do 25 kg

Warunki techniczne dla wagi laboratoryjnej o zakresie ważenia do 25 kg:

- możliwość ważenia materiału o wadze max 25 kg,

- działka odczytowa 0,1 g,

- powtarzalność wyników nie gorsza niż 0,1 g,

- liniowość: 3g,

- kalibracja wewnętrzna z możliwością wyłączenia,

- szalka prostokątna lub kwadratowa wykonana ze stali nierdzewnej nie mniejsza niż 340x250mm,

- podświetlany wyświetlacz LCD z panelem dotykowym i wyświetlanymi informacjami w języku polskim,

- dwa wyjścia danych w tym jedno co najmniej USB,

- wszystkie wymagane deklaracje zgodności,

- świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratorium wzorcujące,

- zasilanie wagi z sieci prądu zmiennego o napięciu 230 V, 50 Hz, wtyczka pasująca do polskich gniazdek,

- certyfikat CE,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

Część 9 (Zadanie 9)

Stożek do penetrometru

Warunki techniczne dla stożka do penetrometru:

- musi umożliwić wykonanie badania penetracji zgodnie z normą 
PN-EN 13880-2:2004,

- masa 27,5 g ±0,1 g,

- średnica uchwytu 3,2 mm